唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购输尿管镜镜1条维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年11月7日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2024年11月6日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用狼牌输尿管镜1条：型号：8703.534产品编号：5000304336

- 故障情况：

1图像模糊

2.工作管弯曲

3.器械通道腐蚀

维修情况：

- 重新更换工作管总成

- 更换物镜组

- 更换图像束

- 更换导光束

- 重新清理调节目镜组

- 校对图像

- 全面清理测试光学系统

- 图像及渗漏测试

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购输尿管镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用狼牌输尿管镜1条：型号：8703.534产品编号：5000304336

二、故障情况：

1图像模糊

2.工作管弯曲

3.器械通道腐蚀

维修情况：

1.	重新更换工作管总成

2.	更换物镜组

3.	更换图像束

4.	更换导光束

5.	重新清理调节目镜组

6.	校对图像

7.	全面清理测试光学系统

8.	图像及渗漏测试

服务方式：维修

三、	维修质保期：无条件整体保修1年