配置与技术参数要求：

1、峰值波长、辐射照度、光功率的主要参数

| 性能型号 | 波长 （nm） | 单翼辐照强度 （μW/cm2） | 单颗光功率（mW） | LED总数量 | 灯距人体的距离(mm) | 照射面积 (mm)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATWL-YY-Ⅰ | 305～315 | 100 | -- | 96 | ≤5 | 250×70×4 |
|  | 630 ±5 | -- | ≥0.7 | 256 |  |  |
|  | 940 ±5 | -- | ≥0.56 | 192 |  |  |

2、照射头可折角度范围

照射头可折角度范围以照射头中轴为基准，两翼侧板向内折角度0～90°±3°。

3、照射头表面温度：≤41℃。

4、定时

设定1～100min之间任选。开机设定时间为20min，定时误差±1min。定时到时有蜂鸣报警提示，且治疗仪同时自动停止工作。

5.安全类型：Ⅰ类B型 。

6、适用条件和环境要求

1）电源电压：220V±22V   50Hz±1 Hz。

2）使用条件：环境温度：5℃～40℃。

3）相对湿度：≤80%。

4）电源连接： 额定电压220V  额定频率50Hz；

5）禁止在易燃气体环境下工作。