一、用途：用于麻醉科日常临床工作。

二、技术参数和性能要求：

（1）配置要求：

插件式高端监护仪

双有创压监测

呼吸末二氧化碳监测

（2）技术参数要求

1．主机功能

1.1  模块化、插件式监护仪

1.2  主机：低功耗、无风扇设计

1.3 ≥ 15英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：

1.4  一键操作模式：触屏及屏幕快捷键

1.5  标准配置网络接口，可连接中央站

1.6  具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

1.7  可扩展模块插槽，最多支持≥3个扩展模块，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

1.8  屏幕显示波形通道数≥12，数字区4

1.9 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

1.10 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

1.10.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

1.11 具有教学演示模式

1.12 具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化

1.13 具有高清分屏显示功能

1.14 具有≥168小时趋势及图表回顾

1.15 具有≥72小时全息回顾功能

1.16 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

1.17 报警功能：

1.17.1 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

1.17.2 具有报警自动触发记录打印功能

1.17.3 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量

1.18 标配电池槽，配置内置式高性能锂电池，续航时间≥4小时

1.19支持早期预警评分EWS，采用NEWS2/MEWS协议，并支持通过HL7直接输出EWS。

1.20可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节

1.21支持夜间模式， 屏幕亮度和报警音量可单独设置

1.22支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能

1.23支持多参数自定义通知功能，用户可自定义设置各个临床参数限制，突破限制可通知信息。

2．监测功能

2.1基本参数：心电、心率、脉率、脉搏血氧饱和度、无创血压、阻抗呼吸、双部位体温、双部位有创压力、疼痛应激水平监测

2.2高端监测参数：呼吸末二氧化碳监测

2.3心电监测 ECG

2.3.1可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形

2.3.2支持同步多导联心律失常分析≥4通道

2.3.3支持≥20种心律失常分析

2.3.4起搏器监测功能：单腔或双腔

2.3.5支持ST段分析及168小时趋势回顾

2.3.6ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，可支持选配原厂注册新生儿附件

2.3.7 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

2.3.8心率测量范围：20-300bpm

2.3.9 扫描速度：12.5或25或50 mm/s

2.3.10 标配抗干扰心电电缆线，以减少电刀等干扰。

2.4血氧饱和度监测 SPO2

2.4.1 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.4.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.4.3脉率：30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分。

2.4.4 支持PI灌注指数

2.4.5 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.6无创血压监测 NIBP

2.6.1 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

2.6.2测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT

2.6.3 支持静脉阻滞功能

2.7呼吸监测 RESP

2.7.1测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

2.7.3测量范围: 成人/儿童 4-120次/分，新生儿 4-180次/分

2.7.4测量精度：±5 % or ±5 次/分

2.8有创压力监测 IBP

2.8.1双有创压力与双体温可同时监测

2.8.2监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。

3. 网络功能：

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。